- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Υψίσυχνη γεννήτρια ακτίνων-X ( 100 kHz) πλήρως ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. - Απόδοση Γεννήτριας : - 65 kW - 40 – 150 kV - 25 - 800 mA - Χρόνος έκθεσης : 0,001 – 5 sec - 0.5 mAs – 800 mAs - Σύγχρονο χειριστήριο με πλήκτρα αφής και ψηφιακή οθόνη LCD με ψηφιακές ενδείξεις όλων των παραμέτρων (kV, mA/mAs, time) και λειτουργικών μηνυμάτων. - 125 Προγράμματα ανατομικών τεχνικών (APR). - Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. - Σύστημα προστασίας της λυχνίας από υπερφόρτωση. - Σύστημα αυτόματης ρύθμισης της τάσης τροφοδοσίας. - Τριφασική παροχή : 400 Vac 10%. - Σύστημα αυτόματης δόσης ακτινοβολίας AEC με δύο θαλάμους ιονισμού τριών πεδίων στο οριζόντιο και όρθιο bucky - Μία (1) Ακτινολογική Λυχνία υψηλής θερμοχωρητικότητας διπλοεστιακή ( 0.6-1.2 ) περιστρεφόμενης ανόδου - Τρόπος ανάρτησης ακτινολογικής λυχνίας Το προσφερόμενο σύστημα να είναι οροφής. Η ανάρτηση οροφής να εγκατασταθεί επί ραγών, οι οποίες θα πρέπει να στηριχθούν σε ανεξάρτητη μεταλλική υποδομή αποτελούμενη από τέσσερις (4) επιδαπέδιους κοιλοδοκούς, περιμετρικά του χώρου, ώστε να μην μεταφέρονται φορτία στην υφιστάμενη οροφή. Η λύση αυτή εξασφαλίζει σταθερότητα, ασφάλεια και εργονομία κατά την κίνηση και τοποθέτηση της λυχνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκατάστασης του κατασκευαστή. - Εξεταστική τράπεζα για ακτινογραφίες σώματος ( 4 way Floating table) με υψηλή επιφάνεια για εύκολη τοποθέτηση του εξεταζόμενου με άνετη εγκάρσια , κατά μήκος και κατακόρυφη κίνηση και ηλεκτρομαγνητικά φρένα ασφαλείας - Potter Bucky με αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid) μεγέθους κασετών: 18 x 24 – 35 x 43 cm. - Ανάρτηση οροφής για την στήριξη και κίνηση της Ακτινολογικής Λυχνίας - Περιστροφή της κολόνας γύρω από τον άξονα της +/- 90 - Απόσταση της Εστίας (focal spot) από το δάπεδο : 40 – 190 cm. - Περιστροφή λυχνίας ακτινών – Χ : 180. - Κολόνα για ακτινογραφίες θώρακος (Chest Stand). - Potter Bucky με αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid): εως 35 x 43 cm - Ψηφιακός ανιχνευτής - Άμορφου πυριτίου (A-Si) με σπινθηριστή ιωδιούχου καισίου (CsI) - Μέγεθος pixel 140μm, διακριτική ικανότητα 3.5Ip/mm - Μήτρα/ανάλυση απεικόνισης 2560 x 3072 pixels, βάθους 16bit - Απόκριση/χρόνος λήψης πλήρους εικόνας: 3 δευτερόλεπτα - Ενσύρματος: μόνιμη τροφοδοσία & διασύνδεση gigabit Ethernet - Σταθμός-κονσόλα λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας - Ισχυρό υπολογιστικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας - Windows 10 64bit, i7 CPU, 8 GB RAM, 256GB SSD + 2TB HDD - Οθόνη 27” LED, CD-DVD Recorder - Λογισμικό λήψης & επεξεργασίας - Απεριόριστα & παραμετροποιήσιμα ανατομικά προγράμματα - Παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας & workflow - Προγραμματισμός εξετάσεων - Αλγόριθμος επεξεργασίας & βελτιστοποίησης (grid removal, contrast equalization, noise reduction, background filtering, auto windowing κ.α.) - Επεξεργασία εικόνας (w/l, zoom, pan κ.α) - Φίλτρα επεξεργασίας - Μετρήσεις (αποστάσεις, γωνίες/COBB, ROI κ.α.) & επισημειώσεις εικόνων/annotations - Εξαγωγή εικόνων (DICOM, JPG, PNG κλπ) σε CD/DVD (με viewer) & σε USB/email - Συνένωση εικόνων (Image Stitching) - Πλήρες πρωτόκολλο DICOM (Store, Print, Worklist, MPPS, Query/Retrieve, Storage commit) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Η καλή κατάσταση της λειτουργίας του παραπάνω μηχανήματος θα βαρύνει τον ανάδοχο. - Χρήση υφιστάμενων ενισχυτικών πινακίδων. Να βεβαιώνεται ότι στο προσφερόμενο ακτινολογικό συγκρότημα δύνανται να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ενισχυτικές πινακίδες του Ακτινολογικού Τμήματος. - Διασύνδεση με PACS (storage & worklist) Η διασύνδεση του προσφερόμενου συστήματος με το PACS του Νοσοκομείου μας (DICOM Storage και DICOM Modality Worklist) να πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος και να συμπεριληφθεί στην προσφορά. - Η μεταφορά και η εγκατάσταση να γίνει δωρεάν από εξειδικευμένο προσωπικό και με ευθύνη του αναδόχου. - Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την εκπαίδευση του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού στους χώρους εγκατάστασης, η οποία να παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος. - Ανταπόκριση – αποκατάσταση για απεριόριστο αριθμό έκτακτων κλήσεων εντός 24 ωρών χωρίς χρέωση. - Μία (1) περιοδική προληπτική συντήρηση χωρίς χρέωση η οποία να περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: - Tον έλεγχο ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κ.λ.π. - Τον έλεγχο ικανότητος λειτουργίας και καλής απόδοσης - Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών του συστήματος - Απομάκρυνση σκόνης εσωτερικά και εξωτερικά - Έλεγχος-ρύθμιση τροφοδοτικών υψηλής και χαμηλής τάσης - Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων - Έλεγχος καλωδιώσεων και κινούμενων μερών - Έλεγχος της ποιότητας εικόνας - Έλεγχος επικέντρωσης και καθετότητας ακτινοβολίας - Τον ποιοτικό έλεγχο (ρύθμιση KV, mA, δόση ακτινοβολίας κ.τ.λ.) - Την συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων - Έλεγχος λογισμικού και ρυθμίσεις εάν απαιτηθούν - Έλεγχος μηχανολογικών τμημάτων - Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας φρένων. Η συντήρηση να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες και πρωτόκολλα του κατασκευαστικού Οίκου και με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και οργάνων από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς του αναδόχου από τον κατασκευαστικό Οίκο. - Αναβαθμίσεις και επεκτάσεις που προσφέρονται δωρεάν από τον κατασκευαστικό Οίκο δωρεάν και αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας και της απόδοσης του συστήματος, διατηρώντας το παράλληλα σε εξελιγμένο τεχνολογικά επίπεδο. - Χρησιμοποίηση γνήσιων ανταλλακτικών των κατασκευαστικών Οίκων. Σημείωση: Τα ανταλλακτικά αυτού του τρόπου συντήρησης εφόσον απαιτηθούν να παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και να αποτελούν αυθεντικά ανταλλακτικά των κατασκευαστικών Οίκων και για τα οποία να παρέχεται πλήρης εγγύηση ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγκατάστασής τους. Η εγγύηση δεν ισχύει για περιπτώσεις κακοποίησης των εξαρτημάτων όπως θραύση από πτώση, έγχυση υγρών, τοποθέτηση της συσκευής σε διαφορετική τάση, κλπ. Η δωρεάν αντικατάσταση υλικών δεν ισχύει για περιπτώσεις κακοποίησης των εξαρτημάτων όπως θραύση από πτώση, έγχυση υγρών, τοποθέτηση της συσκευής σε διαφορετική τάση, κλπ. - Να περιγραφεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εργασιών | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.